电子秤简易故障排除

- 不归零±ERR

- 检查offset值是否于标准内。(请参照offset对照表)

- 未在标准内，请参考第十项目作补偿。

- 如无法补偿请检查L/C是否不良。(请依照第八项作检测)

- 请依照说明书指示，做重量校正。

二、重量不准

- 检查offset值是否于标准内。(请参照offset对照表)

- 未在标准内，请参考第十项目作补偿。

- 使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。(如不平均，请参照第九项进行磨秤)

- 请依照说明书指示，做重量校正。

三、无法开机

- 请先确定非为保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。

- 检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。

- 请将电池取下再以AC电源开机，以了解是否为电池电压不足所造成。(测量电池电压，要高于6V以上，低于时请充电，若低于5.5V，且充饱电不久就没电时请更换电池)。

四、显示不良

- 请取一片正常的LCD(需与维修秤之LCD同型)，将正常LCD接脚用手并联在维修秤LCD上，再开机观察正常的LCD上是否也有相同不良情况，如没有的话就可断定为LCD不良。

- 检查CPU接脚有无氧化、冷焊或短路现象。

- LCD之接脚与孔位是否有氧化、冷焊或短路现象。

- 检查CPU与LCD之间线路有无断路。

五、按键不良

- 请先更新K/B测试，如新K/B功能正常时，则可判定为K/B不良。

- 测量K/B与CPU之间线路有无断路、冷焊。

- 检查K/B脚座是否有接触不良现像。

- 测量K/B与CPU回路上的二极管是否有短路、 断路。

六、无法秤到满载

- 检查offset值是否于标准内。(请参照offset对照表)

- 未在标准内，请参考第 十项目作补偿。

- 如无法补偿请检查L/C是否不良。(请依照第八项做检测)

- 补偿后如有不稳或无法补偿，请更换L/C。

- 检查内部有无线材或保护装置干涉。

- 电池电压是否在6V以上。

- 更换L/C测试是否为L/C不良造成。

七、电池无法蓄电

- 请先确定非为保险丝、 电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。

- 检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。

- 将电池于机板接PIN取下，量 测机版充电电压是否为7.2V左右，如不足请检查电源相关回路。

- 检查机版，变压器输入端插PIN附近之二极管是否正常。

- 更换蓄电池。

八、LOAD CELL 不良之判别

- 静态量法:使用三用电表之奥姆档，分别量测L/C之E+对S+、S-(或是E-对S+、S-也可)阻值是否相同，一般而言误差在0.5Ω以上就需做补偿，如误差过大(2Ω以上)则建 议更换L/C。

- 动态量法:将L/C接线正确的接回主机板，使用数字电表(四位半以上较佳)之DCV檔上，量 测S+对地与S-对地之电压是否相等(最好是0误差)，如不相等需做L/C补偿。

九、磨秤

- 先进行重量校正。

- 以满载的1/3砝码量测秤盘四角看其显示值。

- 以锉刀磨1~4角中秤量值最低的那边后按归零。(第一次磨秤时，请以小力试磨的方式来测试其力道，以避免造成L/C损伤)

- 重复2~3项动作，直到秤盘四 角以中心为基准误差在±1跳内，再做重量校正即可。

- 如果秤盘四角值误差过大，而且经磨秤后还是过大的话，就表示此L/C已故障，或是磨秤方法错误。

- 磨秤时需注意L/C规格，满载重量越轻，磨的力道也要越轻。

十、L/C补偿方法

1．offset过高或+ERR请加一电阻器(50K~2.2MΩ依情况使用)在Load cell 的"E+S-"之间使offset值到正常范围(电阻值越低=offset越低)。offset过低或-ERR请加一电阻器(50k~2.2MΩ 依情况使用)在Load cell"E+~S+"之间使offset值到正常范围(电阻值越低=offset越高)。

| OFFSET值对照表 機型 | OFFSET | 機型 | OFFSET |
| --- | --- | --- | --- |
| LAC | 9000 ~ 21000 | JKD | -9000 ~ -10000 |
| LGC | 9000 ~ 25000 | JKH | -9000 ~ -10000 |
| JPC | 3000 ~ 9000 | NWTC | -9000 ~ -10000 |
| JC | 3000 ~ 9000 | SNUGII | 14000 ~ 18000 |
| LAW | 3000 ~ 20000 |  |  |
| LPW | 9000 ~ 20000 |  |  |
| JPS | 4000 ~ 50000 |  |  |
| JS | 4000 ~ 50000 |  |  |
| JWI | 4000 ~ 50000 |  |  |
| SNUG | 14000 ~ 16000 |  |  |